产品说明书

名称： 气密检测设备

型号：  JRQM-02

嘉兴市精锐仪器设备有限公司

一  概叙

该设备是用于电连接器中，连接器的气体密封性检测的设备，含四工位，独立控制。通过更换密封橡胶和模具，从而可适应不同的大小和不同形状的连接器使用。

二  结构与原理

1主要性能及结构特点

1.1  运行控制模式：四工位，plc控制实现每个工位能够独立运行；

1.2  气源控制模式： 采用smc精密调压阀,检测压力可调，调节范围：0.2～0.6MPa；

按工艺要求进行保压时间设置，时间调节范围：0～60min；

1.3  人机交互模式：触摸式显示屏，可直接做参数和时间设置，操作方便。有计数功能，可直接观察各工位计时进度，有进度条显示。

1.4  安全防护模式：独立工位亚克力板防护罩，急停报警功能

2技术参数

2.1适用连接器规格范围：连接器接口直径或接口外切圆直径40MM及以下

2.2适用连接器测试气压范围：0.2-0.6MPa

2.3供电：220V  50Hz

2.4气源：大于0.7MPa，才能保证稳定的气源输出

2.5设备功率：约200W；

2.6环境温度：-10℃～40℃  相对湿度：20%～80%；

2.7噪音：小于65分贝；

3机械结构示意图

设备各关键机构的功能如下：

A 升降结构：通过气缸控制，完成模具的压紧功能

B 定位结构：通过定位盘，对气密工装进行位置定位，保证压紧位置

- 工作原理

4.1 设备工作流程为：

手动启动-压板下压-到位延时-通气-通气延时-断气-断气延时-压板上升-到位停止-完成

4.2工作原理及操作流程：

初始状态，压板处于张开位置，进气孔处于紧闭状态

A  人工将连接器放入定位盘内，按下手动启动按钮，推送气缸往下运动，压板下压，到达指定位置，将连接器上模压紧，感应开关得到信号（位置控制）

B   PLC得到型号反馈，到位延时0.5s（目的使气缸气压平衡）延时结束后，模具型腔内通气（压力手动调节），观察烧杯内有无气泡，通气延时开始，Nmin（时间可调）后断气，断气延时开始，延时0.5s后，压板上升，运动到位后停止，动作完成，取出连接器即可

5主要构成

5.1 设备布局：设备系统布局合理，总体协调，操作维护方便。机架底部装有脚轮及减振脚垫。电路、气路管线位于装配机下部，并进行整齐排布、固定位置标识，对于部分位外露的电路、气路管线，应进行定位及隐蔽处理，保持装配机外观整齐有序、操作方便。

5.2 设备机架：开放式结构，钣金喷塑，不锈钢台面。

5.3 设备安全：设备带可靠接地线路，有安全合理的防漏电，防机械伤害等安全防护措施。

5.4 设备尺寸（约）：2000mm×750mm×1034mm（长×宽×高）

5.5 设备主要元器件选用如下表

表2 设备主要元器件选用

| 序号 | 元器件名称 | 型号与规格 | 数量 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线导轨 |  | 8 |  |  |
| 2 | 薄型气缸 | SDA80*50-S | 4 |  | 亚德客 |
| 3 | 标准气缸 | SC32*150-S | 4 |  | 亚德客 |
| 3 | 调压阀 | AR2000JN1 | 4 |  | 亚德客 |
| 4 | 气压表 | GF-60 PT1/4 | 4 |  | 亚德客 |
| 5 | Plc |  | 1 |  | 信捷 |

三 使用及操作安装方法

1使用

首先打开设备的气源，确定气源接通后打开设备电源，确认设备能正常工作。设备分四个独立工位，使用其中的工位，打开工位电源开关即可。人工上料，将连接器轻轻放入橡胶模具中，不得有倾斜，不到位等现象，确认安全无误后，按下绿色启动按钮，一次完成所有动作。每次装料时确认产品取出，如有意外 ，按下急停按钮，设备停止。

2 操作界面

2.1主界面

a调试：进入下一界面，手动测试界面

b运行：进入下一界面，工作运行设置界面

c设置：进入下一界面，密码输入界面

2.2 手动测试界面

调试的操作界面，分4个工位，每个工位独立控制，每个动作能独立控制。注意事项：压紧气缸压紧时，切不可运行装卸气缸，以免造成设备损坏和安全隐患。

2.3 工作运行设置

设备运行时需调至此界面，可设置各工位的气室通气时间。

2.4 进入设置界面的

设置界面进入密码：170808

2.5 参数设置界面

可对各个工位的各个气缸的动作完成时间进行延时设置

3安装

将设备摆放固定位置，接通气源和电源，气源保证0.65-0.8Mp，电源220V，保证可靠接地。

4注意事项

1）定时周期的导轨润滑，检修

2）严禁非专业人员随意打开电器柜

3）严禁随意打开防护罩，进行拆下操作

4) 更换模具时拍下急停按钮或切断气源和电源，注意夹手，安全操作

四  附件

1配套工具

2技术图纸